电能表参数及技术要求

1）准确度等级：0.05级

2）频率：（45~65）Hz

3）试验装置容量：不小于500VA（本装置为三位表，每一表位均应满足试验要求）

4）测量范围：220V，（0.1~100）A，3×（57.7~380）V，3×（0.1~100）A，（45~65）Hz

5）试验电压（方均根）：（2~4）kV

6）试验时间：1min

7）在对地试验中，参比电压等于或低于40V的辅助线路应接地，试验过程中不应出现飞狐、火花放电或击穿现象。

8）能够完成潜动试验、起动试验、仪表常数试验、时钟日记时误差试验等JJG597-2005《交流电能表检定装置》中校准试验和JJG596-2012《电子式电能表检定规程》中校准试验。

9）装置具有完善的保护功能：电压短路，电流开路保护，负载过载保护，显示器过压保护。

10）可进行0-51次谐波试验，电压中断和跌落可调，谐波赋值可调。

11）电脑及电脑桌：放置电脑、打印机、标准表等，并支持定制修改电脑桌尺寸。

12）屏幕具有显示三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率；还能显示电量矢量图、波形分析图等功能。

13）配置USB接口，可通过U盘，自动升级程序，也可导出保存的数据，外接鼠标，可直接操作装置。

14）配备现场便携设备，支持条形码输入，从而现场可实现现场免输入校验参数而快速校验误差。具有各种测量数据的存储、上传功能。支持RS232、USB通讯。可通过U盘导出导入测量数据。并可接受PC机下传的校验计划，在现场以各种条件（局编号、户号、用户名）快速查到该表的校验参数。可存储1000块表的测量数据。

15）三相四线、三相三线有功电能表，各种无功电能表（Q90、Q60）实负荷校验。

16）可同时校验两块（主、副表），或同时校验一块多功能表的有功、无功误差，也可有功表和无功表同时校验，同时可兼容单相表的校验。

可测试品及参数要求

表1 可测试品及参数要求

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 规程 | 被测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大需量电能表 | 220V，（0.1~100）A，（45~65）Hz | JJG 569 | 电能 |
|  |  | 3×（57.7~380）V，3×（0.1~100）A，（45~65）Hz |  | 电能 |
| 2 | 预付费交流电能表 | 220V，（0.1~100）A，（45~65）Hz | JJG 1099 | 电能 |
|  |  | 3×（57.7~380）V，3×（0.1~100）A，（45~65）Hz |  | 电能 |
| 3 | 多费率交流电能表 | 220V，（0.1~100）A，（45~65）Hz | JJG 691 | 电能 |
|  |  | 3×（57.7~380）V，3×（0.1~100）A，（45~65）Hz |  | 电能 |
| 4 | 电子式交流电能表 | 220V，（0.1~100）A，（45~65）Hz | JJG 596 | 电能 |
|  |  | 3×（57.7~380）V，3×（0.1~100）A，（45~65）Hz |  | 时间 |
| 5 | 机电式交流电能表 | 220V，（0.1~100）A，（45~65）Hz | JJG 307 | 电能 |
|  |  | 3×（57.7~380）V，3×（0.1~100）A，（45~65）Hz |  | 电能 |

主要部件：

|  | 品名 | 规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相标准表 | SYS320 | 0.05级 | 1 |
| 2 | 三相功率源 | SYAP500 |  | 1 |
| 3 | 标准时钟 | SYT10 |  | 1 |
| 4 | 光电采样器 |  |  | 3 |
| 5 | 误差显示器 |  |  | 3 |
| 6 | 4路MSVT |  |  | 1 |